## 1. 테스트 기본정보
적 산 열 량 계 테 스 트 정 보 |  |  | 저 항 정 보
구 분 | 내 용 |  |  | 송류온도 | 환류온도 | element only |  | cable resistance |  | 오민우
제 품 | 적산열량계 |  | 0 | 0 | 100 | 500 | 692.528 | 500.159 | 692.687 | 500.177 | 692.705
시험장소 | 서울연구소 |  | 1 | 7 | 5 | 513.665 | 509.764 | 513.824 | 509.923 | 513.842 | 509.941
시험일시 | 2019-12-18 ~ 2019-12-23 |  | 2 | 10 | 5 | 519.513 | 509.764 | 519.672 | 509.923 | 519.69 | 509.941
사용시료 | PCB 20EA |  | 3 | 25 | 5 | 548.673 | 509.764 | 548.832 | 509.923 | 548.85 | 509.941
시험항목 | 감온부 온도 / 유량부 기차/ 연산부 온도 | R박스 | 4 | 45 | 5 | 587.352 | 509.764 | 587.511 | 509.923 | 587.529 | 509.941
R박스정보 | R1 R2 R3 R4 R5 |  | 5 | 55 | 5 | 606.605 | 509.764 | 606.764 | 509.923 | 606.782 | 509.941
저항정보 | CAL : Element only |  | 6 | 42 | 40 | 581.565 | 577.704 | 581.724 | 577.863 | 581.742 | 577.881
저항정보 | 12 포인트 테스트 : Element only |  | 7 | 45 | 40 | 587.352 | 577.704 | 587.511 | 577.863 | 587.529 | 577.881
|  |  | 8 | 60 | 40 | 616.21 | 577.704 | 616.369 | 577.863 | 616.387 | 577.881
|  |  | 9 | 80 | 40 | 654.484 | 577.704 | 654.643 | 577.863 | 654.661 | 577.881
|  |  | 10 | 90 | 70 | 673.535 | 635.376 | 673.694 | 635.535 | 673.712 | 635.553
|  |  | 11 | 90 | 50 | 673.535 | 596.986 | 673.694 | 597.145 | 673.712 | 597.163
|  |  | 12 | 90 | 40 | 673.535 | 577.704 | 673.694 | 577.863 | 673.712 | 577.881
연 산 부 TEST |  |  | R 박 스 정 보
구 분 | 내 용 |  |  | R1 |  | R2 |  | R3 |  | R4 |  | R5
칼 온도 | 0도, 100도 (설정기 구현) |  |  | 문경 |  | 문경 |  | 서울 |  | 인텍 |  | 인텍
0도씨 화면 | 쇼트 (칼 후)로 표시될 가능성 有 (0도 이하에서 쇼트로 표기) |  | 1 | 500.1 | 500.0~500.1 | 500 | 500.0~500.1 | 500 | 500.0~500.1
100도씨 화면 | 오픈 (칼 후)로 표시될 가능성 有 (100도 이상에서 오픈으로 표기) |  | 2 | 501 | 501.2~501.3 | 501 | 501.2~501.3 | 501 | 501.4~501.5
참조문서 | RT500 동화전자 element only 시트 저항으로 CAL 진행 |  | 3 | 502 | 502.2~502.3 | 502 | 502.2~502.3 | 502 | 502.3~502.4
주의사항 | 2개의 R박스 모두 같은 저항으로 세팅 후 CAL 진행 |  | 4 | 692.687 | 692~693 | 692.687 | 692~693 | 692.687 | 693
| R박스 조절 시 최대한 0도~100도 값 안에서 움직이도록 기기를 조작 (예외의 저항값을 PCB가 읽지 않도록 하기 위함) |  | 5
6
참고사항 | 보정 FAIL시 모의펄스 주입/ 유량주입으로 디스플레이 업데이트 후 테스트 진행 |  | 7
8
9
10
11
12

## 2. 테스트 데이터
상태
| TRUE | FALSE
연 산 부 테 스 트
번호 | 15 #1 | RBOX 사용 | [5 empty] | R1 | R2
1 | 기준 | ΔT | 허용오차 | 송류온도 | 환류온도 | PCB 송류 | PCB 환류 | 송류온도 | 환류온도 | ΔT | 최소 | 최대 | 칼 저항
| ℃ | K | % | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | 저항값 | 저항값 |  |  |  | 0도 | 100도 |  |  | R박스 1 | R박스 2 | 멀티미터 | 멀티미터
| 환류 5℃ 고정 | 2 | 1.5 | 7 | 5 | 7.111 | 5.076 | 513.824 | 509.923 | 2.035 | 1.97 | 2.03 | 500 | 692.528 | FALSE | 0도 | 499.74 | 499.74 | 500.003 | 500
|  | 5 | 0.9 | 10 | 5 | 10.114 | 5.076 | 519.672 | 509.923 | 5.038 | 4.955 | 5.045 |  |  | TRUE | 100도 | 692.236 | 692.23십 | 692.528 | 692.524
|  | 20 | 0.6 | 25 | 5 | 25.139 | 5.075 | 548.832 | 509.923 | 20.064 | 19.88 | 20.12 |  |  | TRUE | 7도 | 513.541 |  | 513.826
|  | 40 | 0.55 | 45 | 5 | 45.096 | 5.184 | 587.511 | 509.923 | 39.912 | 39.78 | 40.22 |  |  | TRUE | 10도 | 519.386 |  | 519.671
|  | 50 | 0.54 | 55 | 5 | 55.099 | 5.221 | 606.764 | 509.923 | 49.878 | 49.73 | 50.27 |  |  | TRUE | 25도 | 548.54십 |  | 548.831
| 환류 40℃ 고정 | 2 | 1.5 | 42 | 40 | 42.113 | 40.373 | 581.724 | 577.863 | 1.74 | 1.97 | 2.03 |  |  | FALSE | 45도 | 587.22십 |  | 587.511
|  | 5 | 0.9 | 45 | 40 | 45.116 | 40.358 | 587.511 | 577.863 | 4.758 | 4.955 | 5.045 |  |  | FALSE | 55도 | 606.48십 |  | 606.763
|  | 20 | 0.6 | 60 | 40 | 60.137 | 40.337 | 616.369 | 577.863 | 19.8 | 19.88 | 20.12 |  |  | FALSE | 5도 | 509.646 |  |  | 509.926
|  | 40 | 0.55 | 80 | 40 | 80.142 | 39.83 | 654.643 | 577.863 | 40.312 | 39.78 | 40.22 |  |  | FALSE | 42도 |  | 581.48 |  | 581.725 | 581.724
| 송류 90℃ 고정 | 20 | 0.6 | 90 | 70 | 90.132 | 70.178 | 673.694 | 635.535 | 19.954 | 19.88 | 20.12 |  |  | TRUE | 45도 |  | 587.264 |  | 587.511 | 587.511
|  | 40 | 0.55 | 90 | 50 | 90.131 | 50.153 | 673.694 | 597.145 | 39.978 | 39.78 | 40.22 |  |  | TRUE | 60도 |  | 615.십일20 |  | 616.369 | 616.369
|  | 50 | 0.54 | 90 | 40 | 90.141 | 40.136 | 673.694 | 577.863 | 50.005 | 49.73 | 50.27 |  |  | TRUE | 80도 |  | 654.39 |  | 654.643 | 654.643
2 | 15 #2 | RBOX 사용 | [13 empty] | 40도 | 577.862 |  | 577.573 |  | 577.863
| 기준 | ΔT | 허용오차 | 송류온도 | 환류온도 | PCB 송류 | PCB 환류 | 송류온도 | 환류온도 | ΔT | 최소 | 최대 | 칼 저항 |  |  | 90도 | 673.402 |  | 673.694 |  | 673.694
| ℃ | K | % | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | 저항값 | 저항값 |  |  |  | 0도 | 100도 |  | 70도 |  | 635.271 |  | 635.536 | 635.535
| 환류 5℃ 고정 | 2 | 1.5 | 7 | 5 |  |  | 513.824 | 509.923 | 0 | 1.97 | 2.03 | 500 | 692.528 | FALSE | 50도 |  | 596.87십 |  | 597.143 | 597.145
|  | 5 | 0.9 | 10 | 5 |  |  | 519.672 | 509.923 | 0 | 4.955 | 5.045 |  |  | FALSE | 40도 |  | 577.596 |  | 577.863 | 577.863
|  | 20 | 0.6 | 25 | 5 |  |  | 548.832 | 509.923 | 0 | 19.88 | 20.12 |  |  | FALSE
|  | 40 | 0.55 | 45 | 5 |  |  | 587.511 | 509.923 | 0 | 39.78 | 40.22 |  |  | FALSE
|  | 50 | 0.54 | 55 | 5 |  |  | 606.764 | 509.923 | 0 | 49.73 | 50.27 |  |  | FALSE
| 환류 40℃ 고정 | 2 | 1.5 | 42 | 40 |  |  | 581.724 | 577.863 | 0 | 1.97 | 2.03 |  |  | FALSE
|  | 5 | 0.9 | 45 | 40 |  |  | 587.511 | 577.863 | 0 | 4.955 | 5.045 |  |  | FALSE
|  | 20 | 0.6 | 60 | 40 |  |  | 616.369 | 577.863 | 0 | 19.88 | 20.12 |  |  | FALSE | 0.2369
|  | 40 | 0.55 | 80 | 40 |  |  | 654.643 | 577.863 | 0 | 39.78 | 40.22 |  |  | FALSE | 0.587
| 송류 90℃ 고정 | 20 | 0.6 | 90 | 70 |  |  | 673.694 | 635.535 | 0 | 19.88 | 20.12 |  |  | FALSE
|  | 40 | 0.55 | 90 | 50 |  |  | 673.694 | 597.145 | 0 | 39.78 | 40.22 |  |  | FALSE
|  | 50 | 0.54 | 90 | 40 |  |  | 673.694 | 577.863 | 0 | 49.73 | 50.27 |  |  | FALSE
3 | 15 #3 | RBOX 사용
| 기준 | ΔT | 허용오차 | 송류온도 | 환류온도 | PCB 송류 | PCB 환류 | 송류온도 | 환류온도 | ΔT | 최소 | 최대 | 칼 저항
| ℃ | K | % | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | 저항값 | 저항값 |  |  |  | 0도 | 100도
| 환류 5℃ 고정 | 2 | 1.5 | 7 | 5 |  |  | 513.824 | 509.923 | 0 | 1.97 | 2.03 | 500 | 692.528 | FALSE
|  | 5 | 0.9 | 10 | 5 |  |  | 519.672 | 509.923 | 0 | 4.955 | 5.045 |  |  | FALSE
|  | 20 | 0.6 | 25 | 5 |  |  | 548.832 | 509.923 | 0 | 19.88 | 20.12 |  |  | FALSE
|  | 40 | 0.55 | 45 | 5 |  |  | 587.511 | 509.923 | 0 | 39.78 | 40.22 |  |  | FALSE
|  | 50 | 0.54 | 55 | 5 |  |  | 606.764 | 509.923 | 0 | 49.73 | 50.27 |  |  | FALSE
| 환류 40℃ 고정 | 2 | 1.5 | 42 | 40 |  |  | 581.724 | 577.863 | 0 | 1.97 | 2.03 |  |  | FALSE
|  | 5 | 0.9 | 45 | 40 |  |  | 587.511 | 577.863 | 0 | 4.955 | 5.045 |  |  | FALSE
|  | 20 | 0.6 | 60 | 40 |  |  | 616.369 | 577.863 | 0 | 19.88 | 20.12 |  |  | FALSE
|  | 40 | 0.55 | 80 | 40 |  |  | 654.643 | 577.863 | 0 | 39.78 | 40.22 |  |  | FALSE
| 송류 90℃ 고정 | 20 | 0.6 | 90 | 70 |  |  | 673.694 | 635.535 | 0 | 19.88 | 20.12 |  |  | FALSE
|  | 40 | 0.55 | 90 | 50 |  |  | 673.694 | 597.145 | 0 | 39.78 | 40.22 |  |  | FALSE
|  | 50 | 0.54 | 90 | 40 |  |  | 673.694 | 577.863 | 0 | 49.73 | 50.27 |  |  | FALSE

## 3. 테스트결과
연 산 부 테 스 트 결 과
구 분 | 내 용
| 구경 | (합격 포인트/총 포인트 ) | 결과
시료1 | -
시료2 | -
합격시료 : 7 / 20 (EA)
F E E D B A C K